HDC-3B变频式互感器综合测试仪简介

1、概述

江西华东电气有限公司创立于上世纪九十年代初，是国家高新技术企业、国家电网继电保护检测产品认证供应商，坐落于南昌国家高新技术开发区，专业从事电力系统继电保护测试仪器研发、制造、销售，是国内最早推出微机继电保护测试仪的厂家。华东电气具有电力智能测试仪器设计、制造的专业能力，又有一支多年从事电力系统设备检测维护服务的专业队伍，在电力生产、输送、供应、使用及其相关服务用户中广受好评。多款主力产品经电力行业权威部门全面检测确认各项技术指标完全达到并超过相关国家和行业标准，在全国多个省市（自治区）电力行业入网检测中位居前三（A类），获得用户广泛好评，社会和经济效益显著，是国家、省级重点新产品，并多次获得中小企业创新基金支持和省级优秀产品奖；在社会各界的关心支持下，经过全体员工的不懈努力，华东电气历年来取得了较好的经济效益和社会效益，得到了社会的认可，先后获得“江西省纳税先进企业”、“一级纳税信誉单位”、“南昌市文明单位”、“江西省优秀高新技术企业”、“高新区优秀企业”等荣誉。华东电气不断创新，迎接“能源互联网”、“泛在物联网”时代的机遇与挑战，拓展技术服务和产品领域，满足智能电网发展对电力设备状态检测的需求，努力成为一流的电力系统设备检测维护服务提供商和电力系统智能化测试仪器产品制造商。

2、设计用途

用于对保护类、测量类或TPY类互感器进行自动测试，适用于实验室也适用于现场检测。

3、参考标准

GB 1207-2006、GB 1208-2006、GB16847-1997（IEC 60044-1、IEC 60044-6）

4、主要特征

• 支持检测CT和PT（保护类、计量类、TP 类）稳态和瞬时等参数.

• 满足 GB1207、GB1208、GB16847（IEC60044-1、IEC60044-6)等规程要求.

• 采用直流法检测原理，等效励磁电压高达30KV.

• 自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果.

• 支持用户定值、按规程和全部数据等多种方式打印测试结果.

• 采用智能控制器，一键式设置，操作简单.

• 独特的一键全部检测和分项检测功能，现场使用更加灵活方便.

• 大屏幕液晶，图形化显示接口.

• 任意变比测量 (猜铭牌变比)

• 按规程自动给出拐点值.

• 自动给出5%和10%误差曲线.

• 可保存3000组测试资料，掉电后不丢失.

• 支持U盘转存资料，可以通过标准的PC进行读取，并生成WORD报告.

• 小巧轻便≤8Kg，非常利于现场测试.

5、测试仪主要技术参数

| 项 目 |  | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 工作电源 |  | AC220V±10% 、50Hz |
| 设备输出 |  | 0～100Vrms， 5Arms（20A峰值） |
| 等效励磁电压 |  | 30KV |
| 励磁精度 |  | ≤0.5%（0.2%*读数+0.3%*量程） |
| 二次电阻 | 范围/精度 | 0.1～300Ω、≤0.5%（0.2%*读数+0.3%*量程） |
| 二次负荷 | 范围/精度 | 5VA～1000VA、≤0.5%（0.2%*读数+0.3%*量程） |
| 相位测量 | 精度/分辨率 | ±4min、0.1min |
| 比差测量 | 范围/精度 | ≤25000/5A、≤0.05% |
| PT变比 | 范围/精度 | 1-10000 、≤0.5% |
| CT变比 | 范围/精度 | 1-50000、 ≤0.5% |
| 工作环境 |  | 温度：－10℃ ～ 40℃，湿度：≤90%，海拔高度：≤1000m |
| 产品规格 |  | 尺寸：410mm × 250mm × 300mm ， 重量：≤8Kg |

6、测试仪主要测试功能

| CT（保护类、测量类、TP 类） | PT |
| --- | --- |
| • 伏安特性曲线 | • 伏安特性曲线 |
| • 自动给出拐点值 | • 变比测量 |
| • 自动给出5%和10%的误差曲线 | • 极性判断 |
| • 变比测量 | • 二次绕组电阻测量 |
| • 比差测量 | • 二次实际负荷测量 |
| • 相位测量 | • 铁心退磁 |
| • 极性判断 | • 比差测量 |
| • 二次绕组电阻测量 | • 相位测量 |
| • 二次实际负荷测量 |  |
| • 铁心退磁 |  |
| • 剩磁系数(Kr) |  |
| • 二次时间常数(Ts) |  |
| • 励磁电感（LU） |  |
| • 暂态面积系数（Ktd） |  |
| • 峰瞬误差（Er） |  |

7、工作条件要求

- 输入电压 220Vac±10%、额定频率 50/60Hz、允许范围 45～65Hz；

- 输入电源的质量有时可能会影响测试仪的检测结果；

- 参数对应的环境温度是23℃±5℃；

- 保证值在出厂校验后一年内有效。

江西华东电气有限公司